高端螺旋CT技术参数
1.X线球管及高压发生器
1.1	球管阳极实际热容量（不含等效概念）：≥7.5MHU
1.2	球管阳极最大散热率（不含等效概念）：≥1300kHU/min
1.3	球管最大电流（不含等效概念）：≥800mA
1.4	球管最小电流：≤6mA
1.5	球管最小电压：≤70KV
1.6	球管最大电压：≥140KV
1.7	球管大焦点：≥1.0mm×1.0mm
1.8	球管小焦点：≤0.7mm×0.7mm
1.9	高压发生器实际功率（不含等效概念）：≥100kW
1.10 球管电压选择 70kV/80kV/90kV/100kV/110kV/120kV/130kV/140kV
2.扫描床系统
2.1	扫描床可扫描垂直升降最低高度：≤50cm
2.2	扫描床可扫描垂直升降最高高度：≥90cm
2.3	扫描床水平移动范围：≥180cm
2.4	扫描床水平移动最高速度：≥200mm/s
2.5	扫描床承重量：≥200kg
3.扫描架系统
3.1	机架最快旋转扫描时间/360°：≤ 0.35秒/360°
3.2	扫描架孔径：≥70cm
3.3	探测器Z轴物理排数：≥64排
3.4	探测器Z轴覆盖宽度：≥40 mm
3.5	每排探测器单元数：≥800个
3.6	探测器物理单元总数：≥50000个
3.7	探测器单元Z轴最薄物理厚度：≤0. 5mm
4.扫描参数
4.1	最薄图像层厚：≤0. 5mm
4.2	扫描采集视野：≥50cm
4.3	定位片扫描长度：≥160cm
4.4	定位片扫描宽度：≥50cm
4.5	单次连续螺旋扫描：≥100秒
5.主控制台计算机系统
5.1	内存：≥32GB
5.2	硬盘容量：≥1TB
5.3	图像存储量：≥1,500,000幅（512矩阵不压缩图像）
6.图像质量
6.1 X-Y轴空间分辨率：≥20LP/CM@0%MTF
6.2	Z轴空间分辨率：≥20 LP/CM@0%MTF
7.原厂多模态后处理工作站
7.1	主机内存：≥64GB
7.2 存储器 （图像数据）：≥960GB
8.具备临床应用软件及技术
8.1	多平面重建（MPR）
8.2	最大密度投影（MIP） 
8.3	最小密度投影（MinIP） 
8.4	曲面重建（CPR） 
8.5	容积三维重建 (VR) 
8.6	区域生长容积分析功能
8.7	表面重建（SSD）
8.8	容积漫游（VRT）
8.9	组织裁剪
8.10自适应滤波条状伪影消除技术
8.11图像增强技术
8.12图像减影功能
8.13CT电影功能
8.14探针提取或消除相近密度的组织结构
8.15CT血管造影（CTA）
8.16CT仿真内窥镜显示功能
8.17血管测量软件
8.18心脏冠脉分析软件
8.19头/体部灌注软件
8.20肺结节评估软件
8.21肺气肿分析软件包
8.22肿瘤分析软件
8.23结肠高级应用软件
8.24齿科应用软件
8.25骨三维结构
8.26冠脉自适应对焦平台
8.27在线MPR重建技术
8.28实时多维全息成像
8.29能谱成像
9.具备低剂量平台
9.1	70KV超低电压超高对比度成像技术
9.2	KARL 3D迭代重建技术
9.3	10mA肺部扫描技术
9.4	智能mA调节技术
9.5	自动管电压推荐技术
10.	附件
10.1质控水模和床垫等
10.2不间断电源（UPS）
10.3主控台工作桌椅套件
10.4 双筒高压注射器一套
[bookmark: _GoBack]10.5 肺动脉栓塞AI智能分析软件包 1套，心脏冠脉AI智能分析软件包 1套（包括钙化积分、冠脉狭窄及斑块分析），卒中AI智能分析软件包 1套（包括颈动脉狭窄及斑块分析、脑灌注分析），以上人工智能分析软件均需植入PACS系统内，报告一键生成，便于PACS调用。
