手术器械和雾化机调研报价单

| 产品名称 | 规格型号 | 参数 | 单位 | 报价（元） | 质保年限 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持针钳 | Φ8*360 | 1、双关节、粗针直头金刚石种植（提供证明材料）有锁扣，尺寸：直径Φ8±0.2mm、长度360±0.3mm。 2、材质由符合GB的20Cr13（或更高级别）医用不锈钢材料制造。 3、硬度为HRC40-45。 4、具有良好的耐腐蚀性能，按照YY/T 0149-2006沸水实验法试验，外表面应达到b级。 | 把 |  |  |  |
| 海绵钳 | Φ4*420 | 1、双关节弯无损Debakey齿、有锁扣，尺寸：圆杆、直径Φ4±0.2mm、长度420±0.3mm、卵圆头头宽10±0.2mm。 2、材质由符合GB的20Cr13（或更高级别）医用不锈钢材料制造。 3、硬度为HRC40-45。 4、具有良好的耐腐蚀性能，按照YY/T 0149-2006沸水实验法试验，外表面应达到b级。 | 把 |  |  |  |
| 海绵钳 | Φ5*350 | 1、双关节弯无损Debakey齿、有锁扣，尺寸：直径Φ5±0.2mm、长度350±0.3mm、卵圆头头宽10±0.2mm。 2、材质由符合GB的20Cr13（或更高级别）医用不锈钢材料制造。 3、硬度为HRC40-45。 4、具有良好的耐腐蚀性能，按照YY/T 0149-2006沸水实验法试验，外表面应达到b级。 | 把 |  |  |  |
| 海绵钳 | Φ5*350 | 1、双关节弯无损Debakey齿、有锁扣，尺寸：直径Φ5±0.2mm、长度350±0.3mm、蛇形头头宽6±0.2mm。 2、材质由符合GB的20Cr13（或更高级别）医用不锈钢材料制造。 硬度为HRC40-45。 3、具有良好的耐腐蚀性能，按照YY/T 0149-2006沸水实验法试验，外表面应达到b级。 | 把 |  |  |  |
| 淋巴结钳 | Φ5*350 | 1、双关节弯无损Debakey齿、有锁扣，尺寸：直径Φ5±0.2mm、长度350±0.3mm、头宽6±0.2mm。 2、材质由符合GB的20Cr13（或更高级别）医用不锈钢材料制造。 3、硬度为HRC40-45。 4、具有良好的耐腐蚀性能，按照YY/T 0149-2006沸水实验法试验，外表面应达到b级。 | 把 |  |  |  |
| 拉钩 | Φ5*330 | 1、直头、尺寸：直径Φ5±0.2mm、长度330±0.3mm 2、材质由符合GB的20Cr13（或更高级别）医用不锈钢材料制造。 3、硬度为HRC40-45。 4、具有良好的耐腐蚀性能，按照YY/T 0149-2006沸水实验法试验，外表面应达到b级。 | 个 |  |  |  |
| 拉钩 | Φ5*330 | 1、弯头、左弯，尺寸：直径Φ5±0.2mm、长度330±0.3mm 2、材质由符合GB的20Cr13（或更高级别）医用不锈钢材料制造。 3、硬度为HRC40-45。 4、具有良好的耐腐蚀性能，按照YY/T 0149-2006沸水实验法试验，外表面应达到b级。 | 个 |  |  |  |
| 止血钳 | Φ5*350 | 1、双关节、无损伤Debakey齿、有锁扣；尺寸：直径Φ5±0.2mm、长度350±0.3mm、弧弯高20±0.2mm。 2、材质由符合GB的20Cr13（或更高级别）医用不锈钢材料制造。 3、硬度为HRC40-45。 4、具有良好的耐腐蚀性能，按照YY/T 0149-2006沸水实验法试验，外表面应达到b级。 | 把 |  |  |  |
| 止血钳 | Φ5*350 | 1、双关节、无损伤Debakey齿、有锁扣；尺寸：直径Φ5±0.2mm、长度350±0.3mm、角弯高135°±0.2mm；提供证明材料。 2、材质由符合GB的20Cr13（或更高级别）医用不锈钢材料制造。 3、硬度为HRC40-45。 4、具有良好的耐腐蚀性能，按照YY/T 0149-2006沸水实验法试验，外表面应达到b级。 | 把 |  |  |  |
| 止血钳 | Φ5*350 | 1、双关节、无损伤Debakey齿、有锁扣；尺寸：直径Φ5±0.2mm、长度350±0.3mm、角弯115°±0.2mm；提供证明材料。 2、材质由符合GB的20Cr13（或更高级别）医用不锈钢材料制造。 3、硬度为HRC40-45。 4、具有良好的耐腐蚀性能，按照YY/T 0149-2006沸水实验法试验，外表面应达到b级。 | 把 |  |  |  |
| 止血钳 | Φ300 | 1、单关节、无损伤Debakey齿、有锁扣；尺寸：长度300±0.3mm、弧弯高15±0.2mm。 2、材质由符合GB的20Cr13（或更高级别）医用不锈钢材料制造。 3、硬度为HRC40-45。 4、具有良好的耐腐蚀性能，按照YY/T 0149-2006沸水实验法试验，外表面应达到b级。 | 把 |  |  |  |
| 止血钳 | Φ300 | 1、单关节、无损伤Debakey齿、有锁扣；尺寸：长度300±0.3mm、弧弯高20±0.2mm。 2、材质由符合GB的20Cr13（或更高级别）医用不锈钢材料制造。 3、硬度为HRC40-45。 4、具有良好的耐腐蚀性能，按照YY/T 0149-2006沸水实验法试验，外表面应达到b级。 | 把 |  |  |  |
| 止血钳 | Φ260 | 1、单关节、无损伤Debakey齿、有锁扣；尺寸：长度260±0.3mm、弯头。 2、材质由符合GB的20Cr13（或更高级别）医用不锈钢材料制造。 3、硬度为HRC40-45。 4、具有良好的耐腐蚀性能，按照YY/T 0149-2006沸水实验法试验，外表面应达到b级。 | 把 |  |  |  |
| 抓钳 | Φ5*350 | 1、双关节、有锁扣；尺寸：直径Φ5±0.2mm、长度350±0.3mm、弧弯15±0.2mm；配件：止血夹直头直形/2×3小号65mm、弧弯高12mm/2x3小号75mm、弧弯高17mm/2x3小号75mm、弧弯高27mm/2x3小号75mm、角弯高40mm/2x3小号75mm、游离型/2×3小号70mm。提供证明材料。 2、材质由符合GB的20Cr13（或更高级别）医用不锈钢材料制造。 3、硬度为HRC40-45。 4、具有良好的耐腐蚀性能，按照YY/T 0149-2006沸水实验法试验，外表面应达到b级。 | 把 |  |  |  |
| 吸引管 | Φ4*300 | 吸引管直管，尺寸：直径Φ4±0.2mm、工作长度280±0.3mm、可换头分别为：直头2*4 侧孔、磨砂头1*4侧孔。 2、材质由符合GB的20Cr13（或更高级别）医用不锈钢材料制造。 3、硬度为HRC40-45。 4、具有良好的耐腐蚀性能，按照YY/T 0149-2006沸水实验法试验，外表面应达到b级。 | 根 |  |  |  |
| 吸引管 | Φ4*300 | 1、吸引管弯管，尺寸：直径Φ4±0.2mm、工作长度280±0.3mm、可换头分别为：直头2*4 侧孔、磨砂头1*4侧孔。 2、材质由符合GB的20Cr13（或更高级别）医用不锈钢材料制造。 3、硬度为HRC40-45。 4、具有良好的耐腐蚀性能，按照YY/T 0149-2006沸水实验法试验，外表面应达到b级。 | 根 |  |  |  |
| 手术剪 | Φ5*350 | 1、双关节、刀口采用金刚石种植（提供证明材料），尺寸：直径Φ5±0.2mm、长度350±0.3mm、头宽2.5±0.1mm。 2、材质由符合GB的20Cr13（或更高级别）医用不锈钢材料制造。 3、硬度为HRC40-45。 4、具有良好的耐腐蚀性能，按照YY/T 0149-2006沸水实验法试验，外表面应达到b级。 | 把 |  |  |  |
| 打结器 | Φ3*330 | 1、弯头，Y型；尺寸：直径Φ3±0.2mm、长度330±0.3mm、带刻度。 2、材质由符合GB的20Cr13（或更高级别）医用不锈钢材料制造。 3、硬度为HRC40-45。 4、具有良好的耐腐蚀性能，按照YY/T 0149-2006沸水实验法试验，外表面应达到b级。 | 个 |  |  |  |
| 分离钳 | Φ5*350 | 1、弯头，尺寸：直径Φ5±0.2mm、长度330±0.3mm、钳头长12±0.2mm。 2、材质由符合GB的20Cr13（或更高级别）医用不锈钢材料制造。 3、硬度为HRC40-45。 4、具有良好的耐腐蚀性能，按照YY/T 0149-2006沸水实验法试验，外表面应达到b级。 | 把 |  |  |  |
| 剥离器 | Φ250 | 1、双头250mm平/圆，尺寸：长度250±0.3mm，两头分别为：头宽10±0.2mm弯曲高度6±0.2mm及头宽12±0.2mm弯曲高度5±0.2mm。 2、材质由符合GB的20Cr13（或更高级别）医用不锈钢材料制造。 3、硬度为HRC40-45。 4、具有良好的耐腐蚀性能，按照YY/T 0149-2006沸水实验法试验，外表面应达到b级。 | 个 |  |  |  |
| 开口器 | 130mm | 不锈钢材质，用于临床科室为患者固定口腔等操作。 | 个 |  |  |  |
| 舌钳 | 130mm | 不锈钢材质，用于临床科室牵拉固定病员舌根的作用。 | 个 |  |  |  |
| 气管套管 | 10# | 不锈钢材质，为气管切开患者通气使用。 | 个 |  |  |  |
| 气管套管 | 9# | 不锈钢材质，为气管切开患者通气使用。 | 个 |  |  |  |
| 胸骨穿刺针 | 16# | 不锈钢材质，为患者做骨穿使用。 | 个 |  |  |  |
| 胸骨穿刺针 | 12# | 不锈钢材质，为患者做骨穿使用。 | 个 |  |  |  |
| 组织镊（有齿） | 140mm | 不锈钢材质，临床医生用于夹持皮肤、筋膜、肌肉、腹膜等。 | 把 |  |  |  |
| 拆线剪（线剪） | 160mm | 不锈钢材质，临床医生用于拆除线头。 | 把 |  |  |  |
| 弯止血钳 | 160mm | 不锈钢材质，用于手术深部组织或内脏、血管等止血。 | 把 |  |  |  |
| 小圆针 | 1/2 7*17 | 不锈钢材质，用于缝合皮肤 | 盒 |  |  |  |
| 小三角针 | 1/2 7*17 | 不锈钢材质，用于缝合皮肤 | 盒 |  |  |  |
| 大三角针 | 1/2 8*20 | 不锈钢材质，用于缝合皮肤 | 盒 |  |  |  |
| 大三角针 | 1/2 13*24 | 不锈钢材质，用于缝合皮肤 | 盒 |  |  |  |
| 雾化机 | / | - 适用范围：将液态药物雾化供患者吸入2、额定电压：AC220V,50Hz 3、整机噪声：≤65dB 4、残液量：≤1ml | 台 |  |  |  |