## Sheet1
成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备维保服务响应明细表
注：该表格已有的行、列须固定，请不要调整或者删除，不涉及的维保设备行可以删除。若需增加相关内容，请在最后一列“备注”中予以补充。
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 生产厂家 | 维保方式 | 维保年限 | 预算金额 （万元/年） | 服务要求 | 公司名称 | 服务报价 （万元/年） | 是否响应服务要求 | 原厂维修/原厂授权维修/第三方维修 | 更换备件是否为原厂全新备件 | 备件质保期限 | 近三年来同类型设备维保服务三级甲等医院用户名单，按“用户1、用户2、用户3…”依次排列（如无，请填写“无”） | 备注
1 | 电子支气管镜 | BF-Q170 | 5根 | 奥林巴斯 | 全保 | 3年 | 12.5 | 1.开机率：保证每个合同年每台设备开机率≧95%，按一年365天每天24小时计算，若设备未达到以上开机率保证，停机每超出一天，对应设备的维保期限自动延长两天，所需费用包含在投标报价中。 2.每合同年每台设备提供4次安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括但不限于：①制定检查计划；②机械安全检查；③电气安全检查；④记录检查结果。 3.预防性保养：保证设备处于最佳运行状态，每个合同年提供两次设备定期预防性保养，计划性定期的维修，并出具符合原厂技术要求的保养报告，预防性保养内容包含但不限于：①记录并安排保养时间；②按照保养计划更换损耗件；③按照厂家标准进行校准；④确认各项技术指标及性能；⑤记录设备状况。预防性保养损耗品费用包含在此次报价中。 4.设备维修更换的备件为未启封全新包装的原厂原装备件，安装后达到设备运行标准，提供备件时同时提供备件原厂合格证明材料。 5.设备巡检：每季度提供1次纸质巡检报告给采购人管理部门留存。 6.48小时之内完成小故障维修，10个工作日完内完成大故障维修。设备48小时内无法恢复正常使用的情况，供应商提供同型号备用机供采购人使用，以保证临床业务正常开展。 7.备件库保证：在国内设有常用备件库并提供证明材料或者承诺中标后在国内设置常用备件库的承诺函，格式自拟。 8.维修人员要求：具有奥林巴斯内窥镜制造商认证合格的维修工程师≥2人。
2 | 电子十二指肠内窥镜 | TJF TYPE 260V | 1根 | 奥林巴斯 | 全保 | 3年 | 2.5
3 | 纯水系统 | KJ-RO-1200L/H | 1台 | 康捷 | 全保 | 3年 | 2.48 | 1.维保期间内设备出现故障供应商30分钟内电话响应；1-4小时到达现场进行维修。 2.如配件故障，在24小时内完成配件更换或维修,更换的配件为全新质量合格并于维保设备兼容匹配的配件，确保维修后设备质量达到厂家性能指标。维修时需提供合格证明材料。 3.供应商提供每年4次定期巡检，巡检内容包括但不限于：（1）系统基本情况检查；（2）针对产品的外部环境、主要参数与性能做质量评估；（3）设备清洁、系统性能测试及校准；（4）必要的机械或电气的检查。供应商对每次巡检情况出具巡检报告。 4.根据临床科室使用需求，提供设备规范化操作使用培训。 5.提供7*24小时电话咨询服务，节假日无休。维保期内，接采购人保修信息，0.5小时内提供快速诊断和技术支持服务。 6.供应商每年更换一次设备正常运行所需耗材，包括但不限于以下耗材：石英砂、活性炭、软化树脂、反渗透膜、紫外线、滤芯、试纸，费用包含在报价中。 7.供应商每年进行一次整机管路消毒，并提供一次国家认可的第三方水质检测机构出具的水质检测报告，费用包含在报价中。 8.若遇紧急情况，经双方协商确定，供应商在1小时内提供可行有效解决方案，或24小时内提供相同流程备机供采购人免费使用。
4 | 冷冻治疗仪 | CA | 1台 | 艾尔博 | 全保 | 3年 | 9 | 1.如配件故障，7工作日内完成配件更换或维修；设备故障期间需免费提供同类备用机或配件。 2.每年4次定期巡检。 3.每年2次科室操作培训。 4.维保期间市内移机，移机所需的费用包含在本次报价中。 5.进口配件更换周期30工作日内。 6.维保范围：包括冷冻治疗仪主机、软性冷冻探针、减压阀、脚踏开关等。 7.软性冷冻探针技术要求：用途：主要用于支气管镜下组织活检、灭活和异物摘除等；可兼容科室现有ERBE CA设备，用于开展冻融和冻切；探针直径具有：1.9mm和2.4mm可选；探针可重复使用；探针最大拉力4KG；探针长度：900mm；探针前端采用亲水材质，且采用一体式设计，手柄和软管不可拆卸。
5 | 64排CT | SMATOMgo.Top | 1台 | 西门子 | 全保 | 3年 | 95 | 1.维保类型：供应商提供设备整机全保型服务。包含定期机器维护及图像质量检查、不定次数机器维修，包含人工费、差旅费。 2.保修期内供应商提供符合国家医疗器械管理条例规定的新备件，以供故障后更换。包含球管、高压油箱、探测器、滑环。不包含其他厂家产品(如激光相机，高压注射器等)的故障维修、保养、零备件更换，旧件由供应商负责回收。保修期内机架可提供现场维修服务，但不提供架返厂维修或者更换机架。 3.该设备的球管型号为ATHLON，供应商保证故障判断球管损坏后3个工作日内安装完毕（航班延误，恶劣天气，清关异常等特殊情况除外）,球管适配本次维保设备，安装更换球管前需向采购人提供拟安装更换的球管的出厂合格证明等材料，待采购人确认无误后方可进行安装更换，更换后需提供设备性能检测报告。 4.按照工厂标准要求提供预防性保养，每合同年度2次，3年更换一次保养耗材，费用包括在合同总价中，采购人不再另外支付。提供保养计划，按照保养计划进行，以保证设备处于最佳运行状态。供应商每季度至少提供巡检式保养1次，并提供巡检报告。 5.备件供应，供应商在国内拥有配件仓库，且所提供的备件是原厂认证合格的符合国家医疗器械管理条例的全新零备件，配件更换时需向采购人提供原厂（合格）证明。所更换的备件为原设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的全新零配件，且备件供应100%保障。需单独注册或与整机注册的核心部件，需提供产品注册证/有效医疗器械备案凭证。 6.服务期内，供应商提供设备软件版本安全升级服务，并保证不违反国家有关知识产权的法律规定。 7.供应商在不违反国家有关知识产权规定的前提下，获得在有效期内的原厂高级故障诊断软件诊断维修钥匙(Service Key)的使用权。 8.供应商提供24小时365天维修服务热线支持，维修技术专家提供远程在线技术支持，维修诊断和专家在线临床应用支持。 9.服务期内，供应商需提供全天候电话响应服务，若接到采购人故障通知需到现场提供维修服务的，到现场提供维修服务的工程师应是具有辐射安全与防护合格证书或CT厂家培训证书或同系列设备CT培训合格证书的工程师。 10.供应商在国内设有一个稳定的常驻服务机构，工程师通过了该维保设备（SOMATOM go.Top ）的原厂培训服务人员具有辐射安全与防护合格证书或CT厂家培训证书或同系列设备CT工程师培训合格证。 11.服务期内，保证设备开机率≥95%，按365天一天24小时计算，每年统计一次。对于开机率低于95%的每一个百分点，服务合同期限将相应延长7个日历日。
6 | 16排CT | BrightspeedElite | 1台 | GE | 全保 | 3年 | 40 | 1.设备型号与数量：BrightspeedElite，数量：1台。提供GE16排螺旋CT机全保型技术服务（包含所有备件及球管和探测器），高压注射器等外围设备除外。 2.设备每年6次定期保养。定期保养（按保养手册进行）包括：机器清洁、整机性能测试及校准，扫描架必要的机械和电气性能的检查，主机电气检查，软件功能检测，软件、文件清理、图像质量评估及校准等。提供不限次数的维修服务。 3.维修响应时间及开机率要求：必须在接获采购人报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施，电话响应时间10分钟内，维修工程师到达现场时间4小时内。保修期内开机率不低于96%。单次故障停机时间不超过24小时。 4.零备件更换：供应商更换的所有配件（包含球管和探测器）需与CT整机匹配。所有备件需保证为原厂认证合格部件,更换时需提供原厂合格证明。 5.供应商有专用的技术服务热线电话，开通时间为每天24小时，每年365天，无节假日。 6.维保期内，供应商对整机状态及性能提出状态评估，对设备的操作提出建议及要求。 7.重点节假日前夕或采购人要求的特殊情况下配合采购人对设备进行巡检。维保或维修、巡检完成后，如实填写工作记录单并交采购人相关科室签字确认。工作记录单须交设备使用科室和设备管理科室流存。每年度末须将当年维保维修记录装订成册（包含文字和图片等），交采购人设备管理部门存档。建立设备维保台账，便于查询设备维保维修历史记录。 8.供应商提供设备维修保养需使用的精密专业维修工具，采购人不在提供。
7 | 磁共振成像系统 | 1.5T SIGNA HDXT | 1台 | GE | 全保 | 3年 | 18 | 1.整机全保服务。包含：电子部分：磁体、梯度柜、射频柜、系统柜、主机、病床等；制冷部分：冷头、吸附器、氦压缩机、高低压氦管、水冷机、液氦、诊断线圈；操作控制系统、电源供给系统等所有配件更换。更换备件为原厂认证合格部件，且必须为上述所有维修保修保养设备规格型号的设备原厂认证/测试合格件。 2恒温恒湿空调全保。需在设备故障更换备件时，更换认证合格部件。 3每年提供设备定期保养4次，使之保持QC质量标准或国家认可质量计监部门之标准，并能提供技术支持专家审核合格的定期保养报告。包含但不限于如下项目：设备清洁、性能测试及校准、必要的电气环境检测等。 4维修无次数限制。 5响应时间及开机率要求：在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施，电话响应时间须10分钟内，停机故障维修工程师到达现场时间4小时内。工程师每晚到一小时供应商补偿医院1000元，累计计算。停机时间从报修时间按小时起算。 6设备开机率达到95%，按照一年365天计算。 7单次故障停机时间不超过24小时。维修完成后设备图像质量需保证达到临床诊断要求。 8供应商满足24小时提供备件供应的条件。有7×24小时专用的技术服务热线电话。 9重点节假日前夕或医院要求的特殊情况下配合医院对设备进行巡检。 10维保或维修、巡检完成后，如实填写工作记录单并交采购人相关科室签字确认。工作记录单须交设备使用科室和设备管理科室留存。 11每年度末须将当年维保维修记录装订成册（包含文字和图片等），交医院存档。建立设备维保台账，便于查询设备维保维修历史记录。 12具备医学影像工作站培训、保修能力，保修能力不应仅局限于硬件，包括使用过程中发生的任何软件问题也应在保修范围之内。 13供应商提供设备维修保养所需的精密专业维修工具，其中至少包含数字示波器、数字万用表、温湿度计、游标卡尺等工具。
8 | 移动DR | MUX-200D | 3台 | 岛津 | 技术保 | 3年 | 6 | 1.设备型号与数量：维保设备型号：MUX-200D，数量：3台。维保类型：提供三台岛津X线摄像系统MUX-200D 技术维保服务，包括：全年不限次人工服务和定期预防性维护，电话支持，在线支持，不限次所有零配件维修，但不含零配件的更换费用（零部件的更换费用不包含在此次合同中）。 2.供应商应每季度对三台岛津X线摄像系统MUX-200D设备做定期的维护保养，一年4次，并对每次维保情况出具书面报告。每年提供设备使用维护分析报告壹份交采购人存档。 3.维护保养具体内容包括： 3.1设备的外观检查，清洁，维护。 3.2定期更换常见的消耗和易损件，费用包含在合同总价中。 3.3性能和电气安全检测,按照生产厂家及医用数字X线摄影（DR）系统质量控制检测规范WS -2017执行。 3.4束光器检查。 3.5 mA和mAs校准(达到出厂标准)，KV输出校准(达到出厂标准)。 3.6检查光野和X光野的匹配，校准光野中心和探测器中心重合度达到医用数字X线摄影（DR）系统质量控制检测规范WS -2017要求。 3.7图像质量检查和数据校准。 3.8工作站的检查和维护，数据的备份。 3.9悬吊部分的机械动作校准及检查。 4.维保要求 4.1供应商应具有至少2名，并经过原厂设备维修培训的全职在岗工程师，具有辐射安全与防护合格证书或DR厂家培训证书或中国医学装备协会DR工程师培训合格证。 4.2供应商保证在维保期内DR设备全年开机率达≥95%以上（按一年365天计算），如果开机率低于95%，停机时间每超过一天，按当年合同年度时间顺延两天。 4.3供应商接到采购人的报修电话后应半小时响应，保证3小时内工程师到达现场维修，常用零配件24小时送达医院,重要配件（球管和探测器）48小时送达医院解决设备故障（遇到不可抗拒的因素除外）。 4.4供应商在维保服务时所更换设备的零配件应为全新产品，能够和现有的设备完全兼容，以保障设备在维修后的可靠性和稳定性。供应商负责新、旧备件及维修工具的运输。 4.5在维保服务期内进行备件更换时，供应商需通知采购人医学装备部和放射科工作人员共同确认后方可进行更换。 4.6供应商的工程师每次完成设备维修后，应对设备做一次校准，并出具维修报告和校准报告。 4.7供应商在维保服务期内，应按厂家的要求和建议及时提供系统软件升级，以提高设备的安全性和性能(费用包含在总价中）。 4.8签订维保合同后供应商为其中一台设备进行电池组更换，保证零配件与现有设备兼容，保证设备的后期稳定运行。
8 | 双板DR | MuLtix Fusion奕龙 | 1台 | 西门子 | 技术保 | 3年 | 2 | 1.设备型号与数量：MuLtix Fusion奕龙，数量：1台。提供西门子双板DR技术服务，不包含任何零配件更换。 2.设备每年四次定期保养。定期保养（按保养手册进行）包括：机器清洁、整机性能测试及校准，扫描架必要的机械和电气性能的检查，主机电气检查，软件功能检测，软件、文件清理、图像质量评估及校准，其它部件及整机的非紧急性质的补救性维修和确保系统能按照制造商的产品规格运行的其他维修，以保证设备的正常工作状态。 3.提供无次数限制的故障维修服务。 4.维修响应时间及开机率要求：必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施，电话响应时间须10分钟内，维修工程师到达现场时间4小时内。单次重大复杂故障停机时间不超过3天。保修期内每年开机率不低于96%。 5.维保期内，供应商对整机状态及性能提出状态评估，对设备的操作提出建议及要求。 6.重点节假日前夕或特殊情况下配合采购人对设备进行巡检。维保或维修、巡检完成后，如实填写工作记录单并交采购人相关科室签字确认。工作记录单须交设备使用科室和设备管理科室留存。每年度末须将当年维保维修记录装订成册（包含文字和图片等），交采购人设备管理部门存档。建立设备维保台账，便于查询设备维保维修历史记录。 7.供应商需提供设备维修保养需使用的精密专业维修工具，采购人不在提供。
9 | 中型C臂 | OEC9900Lite | 1台 | GE | 技术保 | 3年 | 2 | 1.设备型号与数量：OEC9900Lite，数量：1台。提供GE中型C臂技术维保服务。 2.设备每年四次定期保养，不包含任何零配件。定期保养（按保养手册进行）包括：机器清洁、整机性能测试及校准，扫描架必要的机械和电气性能的检查，主机电气检查，软件功能检测，软件、文件清理、图像质量评估及校准；其它部件及整机的非紧急性质的补救性维修和确保系统能按照制造商的产品规格运行的其他维修，以保证设备的正常工作状态。 3.提供不限次数的故障维修服务。 4.维修响应时间及开机率要求：必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施，电话响应时间须半小时内，维修工程师到达现场时间10分钟内。单次重大复杂故障停机时间不超过3天。 5.维保期内，供应商对整机状态及性能提出状态评估，对设备的操作提出建议及要求。 6.重点节假日前夕或采购人要求的特殊情况下配合采购人对设备进行巡检。维保或维修、巡检完成后，如实填写工作记录单并交采购人相关科室签字确认。工作记录单须交设备使用科室和设备管理科室留存。每年度末须将当年维保维修记录装订成册（包含文字和图片等），交采购人设备管理部门存档。建立设备维保台账，便于查询设备维保维修历史记录。 7.供应商提供设备维修保养需使用的在有效期内的精密专业维修工具，采购人不在提供。
10 | 中型C臂 | Veradius Unity | 1台 | 飞利浦 | 技术保 | 3年 | 2 | 1.设备型号与数量：维保设备型号：Veradius Unity，数量：1台。维保类型：提供Philips Veradius Unitv C臂技术维保服务，不包含任何零配件。 2.设备每年四次定期保养。定期保养（按保养手册进行）包括：机器清洁、整机性能测试及校准，扫描架必要的机械和电气性能的检查，主机电气检查，软件功能检测，软件、文件清理、图像质量评估及校准。其它部件及整机的非紧急性质的补救性维修和确保系统能按照制造商的产品规格运行的其他维修。以保证设备的正常工作状态。 3.维保期内提供无限制的维修次数。 4.维修响应时间及开机率要求：必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施，电话响应时间须半小时内，维修工程师到达现场时间4小时内。 5.单次重大复杂故障停机时间不超过3天。 6.保修期内开机率不低于96%（每年正常开机时间不低于350天）。 7.维保期内，供应商须对整机状态及性能提出状态评估，对设备的操作提出建议及要求。 8.重点节假日前夕或采购人要求的特殊情况下配合采购人对设备进行巡检。维保或维修、巡检完成后，如实填写工作记录单并交采购人相关科室签字确认。工作记录单须交设备使用科室和设备管理科室留存。每年度末须将当年维保维修记录装订成册（包含文字和图片等），交采购人设备管理部门存档。建立设备维保台账，便于查询设备维保维修历史记录。 9.供应商提供设备维修保养需使用的精密专业维修工具，采购人不在提供。
11 | 剪切波组织定量超声诊断仪 | FT7000 | 1台 | 海斯凯尔 | 技术保 | 3年 | 1.39 | 1.维保类型：技术维保服务（探头校准）。在接到采购人通知后，对设备探头进行校准服务，一年度至少进行1次校准。为保证校验结果的质量，供应商须提供设备原厂对探头进行校准服务。供应商接到探头校准信息后，需在1-3个工作日内上门响应。 2.探头校准期间，供应商需要提供匹配的、合格的备用探头供采购人校准期间使用，不得影响正常工作，备用探头费用包含在维保费用中（提供探头校准合格证明资料）。 3.探头校准后，及时送回采购人指定地点。同时，需要厂家提供校准探头后的合格证明资料，一式两份，交于医院医学装备部和使用科室存档。 4.送回校准时，由供应商自行安排人员上门取探头，并完善相关手续(留存取走探头人的姓名、电话、探头型号、时间等)和探头外观拍照留存，探头校准时间不超过1个月。校准完毕后，由供应商负责送回科室，检查无损并安装使用正常后，才算交接完毕。
12 | 质谱仪 | VITEK MS | 1台 | 梅里埃 | 全保 | 3年 | 19.8 | 1.维保设备型号：VITEK MS，数量：1台。维保类型：整机全保服务，包含该设备所有零部件。 2.供应商每年至少提供一次有计划的预防性保养工作。包括设备的机械安全检查、器械安全检查、除尘保养及运行状态检查、性能测试及校准服务。并按采购人要求提交运行状态报告及经原厂专审核合格的设备定期校准报告。 3.设备维保期内，供应商提供不限次数的人工上门维修服务。 4.差旅费/工时费和为提供该等维修服务所必需的配件之相应费用均在合同总价内，供应商不再收取额外费用。 5.维保期间内设备发生故障时，供应商电话响应时间≤2小时，≤24小时到达现场进行维修。 6.如配件故障，供应商≤7工作日内完成配件更换或维修，所有更换的零配件需为上述所有维修保修保养设备规格型号的设备原厂认证/测试合格件。 7.供应商提供每年至少4次定期巡检，并对每次巡检情况出具巡检报告。 8.根据科室工作需要，开展操作培训。 9.维保期间提供市内移机服务（费用包含在投标总价中）。 10.如设备配件更换周期≥30工作日，期间供应商需提供同类备用机或配件。 11.在维保期内，供应商保证设备95%的工作日开机率，一年按照365天计算。若设备未达到以上开机率，停机每超出一个工作日，在原有合同价款内，维保服务期限自动延长两个工作日。
13 | 超高效液相色谱串联质谱系统 | ACQUTTY UPLCI-Class/XEVO TQS-Micro IVD | 1台 | 沃特世 | 全保 | 3年 | 26 | 1、全保，包括附属设备：上海登晨NiGen M132氮气发生器、湘仪H2050R离心机。 2、液质联用仪开机率要求：在保修年限内年开机率均不低于95%，按一年365日计算。 3、液质联用仪上门服务的工程师具备Waters资质授权、Waters原厂培训及相应有效期的培训证书。 4、服务有效期内液质联用仪保修（一年包含一个性能维护包(PM KIT)），包括：所需维修配件（色谱耗材除外），上门/工时费，同时提供如下优先服务：电话咨询，配件供应，工程师派工。 5、液质联用仪临时性维修 ①采购人在投标人正常工作时间内，可通过服务电话，微信公众号，官网等渠道向投标人提出服务请求，一旦采购人提出维修申请，工程师应在48小时内作出回复。 ②个别复杂的维修可能需要在专业维修中心进行，这种情况下不会收取合同规定之外的任何附加费用。 6、液质联用仪服务优先权 ①投标人在同时收到多个用户的维修申请时，将对维保服务用户优先安排。 ②在正常的工作时间内，可从投标人技术服务中心得到优先电话技术支持。 ③基于网络工具，提供远程技术支持。 7、液质联用仪保修服务品质保障 ①更换零配件为原厂全新零部件。 ②确保运行可靠，最大限度地减少当机时间，解决严格的合规性要求。 8、确保仪器全年稳定运行，覆盖定期维护、零配件提供及临时维修。 9、液质联用仪年度维护包更换：更换易损件、质谱清洗；每季度进行巡检，巡检内容包括：检查仪器硬件状态、清洁关键部件、更换易损配件、检测器光路系统检查，并进行年度综合性能评估、提交年度服务报告（包含维护记录、故障统计及改进建议）。 9、氮气发生器、离心机维护保养 ①收到采购人的系统故障通知后3天内排除故障。 ②维保公司在确认故障需人工现场排除时，将派遣工程师3天内到达设备现场进行维护。 ③维保公司需要保证免费更换维修的零配件。 10、合同期内，除正常的维护保养外，如采购人仪器出现故障，采购人可向供应商报修，维修报修次数不受限制，维修过程中使用的零配件，以及维修期间发生的工时、差旅等相关费用不得再另外收费。每次维修结束后供应商应保证仪器达到良好的工作状态，并提供维修工作报告，维修报告内容中应详细记录维修过程、更换配件情况及最终结论，并经由采购人实验室该仪器负责人签字确认，并存档。
14 | 自动化发药机 | D5-PRO等 | 1套 | 韦乐海茨 | 全保 | 3年 | 20 | 1.全保，包括发药机、发药通道、出药滑道、补药机器人、提升机、针剂管理柜、自动发药管理软件、智能预配货架。 1、人员配置要求 1.1 配备专属常驻工程师1名，全职负责本院自动发药机维保工作；常驻工程师须经过该型号设备厂家专业技术维修培训，取得官方技术培训合格证书，且具备不少于2年同级医院同类设备维保经验。 1.2配置不少于1名具备同等维修资质的技术专家作为应急备份支持团队，主要负责常驻工程师技术指导、设备疑难故障支援、常驻工程师离岗时现场替补值守；备份技术专家须具备不少于5年同类设备维保经验，且以主力工程师身份完成过至少3家医院同型号发药机维保项目。 2、现场服务时间要求 2.1 常驻工程师现场值守时间完全匹配药房正常上下班工作时间，设备运行期间保证专人在岗值守。 2.2 全年法定节假日、非工作时段，提供24小时电话值班应急服务，随时响应设备突发故障。 2.3 药房加班、发药流程调整等特殊场景，工程师须同步调整值守时间，全程配合保障设备正常运行。 2.4 常驻工程师如需临时离岗，须提前安排备份工程师到岗替补，全程保障现场维保服务无空档、无断档。​ 3、故障响应考核标准 建立分级故障响应机制，严格落实时效考核，保障药房发药业务连续稳定： 3.1 一级紧急故障（设备完全停机、严重影响发药业务）：常驻工程师现场立即处置。 3.2 一般设备故障：工程师30分钟内排查处理。 3.3 重大疑难故障、现场无法即时排除的故障：服务商须24小时内提供性能不低于原设备标准的备用设备，保障药房发药流程正常运转，杜绝业务停滞。 4、常驻工程师日常工作要求 4.1 日常值守期间，第一时间排查、处置设备各类突发故障，做到问题不过夜，杜绝小故障积累演变为重大故障。 4.2 每月定期对空压机、储药滑道、升降台、机械手臂等核心运动部件开展全面检查、精度校准，解决上药卡药、机械偏移等常见问题。 4.3 每月对设备出药监测系统进行专项功能校验，优化药品识别、出药计数逻辑，杜绝配药错药、漏药、多药问题。 4.4 药房月度盘点工作，工程师须全程参与，对设备库存管理系统数据进行全面校验，针对盘点出现的药品数量差异，逐一完成对账修正，保障系统库存数据与实物完全一致，解决盘点数据不准问题。 4.5 每月对发药机整机开展全面清洁、除尘、润滑、紧固保养工作，保养完成后规范填写保养服务记录单，详细登记保养项目、设备隐患、问题处理措施、整改结果等内容，经医院设备科、药房工作人员共同签字确认后归档留存，作为维保验收核心依据。 4.6 每季度对空压机开展深度拆解保养，清理散热系统、润滑系统、进气系统杂质，调试运行参数，解决空压机噪音过大、温度过高、超温停机等问题。 4.7 每半年对设备开展全方位运行性能检测，覆盖机械、电气、软件、传感、动力全系统，形成专业、完整的设备运行检测报告，同步梳理设备隐患及优化建议。 5、零部件供应要求 5.1 设备维修更换的所有零配件，须为原厂配套正品；如需使用替代件，必须保证性能不低于原厂标准，且完成专业兼容性测试，杜绝劣质、不符配件上机使用。 5.2 服务商须在我院现场储备足量设备常用易损件，满足日常应急更换需求；针对现场未储备的高值专用配件，承诺原厂发货后5天内完成到货、更换、调试全流程工作，极大缩短配件等待周期。 6、系统软硬件升级与对接要求 服务商需主动跟进设备软硬件迭代更新，定期开展系统优化升级工作。硬件升级后需保障设备整机运行稳定、功能正常；软件升级须完全适配医院HIS系统，保障接口稳定、数据传输顺畅，无对接故障、数据错乱问题。若系统存在软件漏洞、数据匹配逻辑缺陷，须在药房业务低峰期开展安全、无损升级，同步更新药品包装参数、药槽匹配数据、出药逻辑等核心数据库，确保设备系统指令、药槽摆放、药品规格完全匹配，从源头降低错药、卡药、数据偏差故障。 三、其他要求： 1、药房人员操作培训与指导 常驻工程师每季度组织一次药房全员专项培训，免费开展设备安全操作、日常简易维护、常见故障识别与应急处置等教学指导工作，提升操作人员规范作业能力、应急处置能力，减少人为操作导致的设备故障，降低设备运维压力。