## Sheet1
成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备市场调研产品响应明细表
注：（一）该表格已有的行、列须固定，请不要调整或者删除，不涉及的设备行可以删除。若需增加相关内容，请在最后一列“备注”中予以补充。 （二）电子版发送上传至指定邮箱，文件命名：商家（生产厂家）名称及联系电话+成都公卫手术器械市场调研）。 （三）本次调研主要涉及功能要求，若相关参数涉及倾向性、唯一性，请在“参数反馈”列进行反馈，并注明第几项第几条的具体指向信息。
序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 质保年限（整机含配件） | 进口/国产 | 生产厂家/品牌 | 满足需求预算范围内配置产品规格型号 | 响应产品参数（可提供PDF和产品彩页） | 单价报价（万元） | 总价报价（万元） | 质保年限 | 注册证号 | 对标产品 | 近三年来响应产品三级甲等医院用户名单，按“用户1、用户2、用户3…”依次排列（如无，请填写“无”） | 参数反馈 | 备注
1 | 体腔热灌注治疗机 | 1 | 70 | 70 | 1、基本要求：用于胸、腹腔的连续热灌注治疗 2、控温范围：38℃-48℃ 3、测温精度：±0.1℃； 4、控温精度：±0.1℃ 5、流量范围和精度：0-1000ml/min可调，精度±5% 6、具备持续的恒温灌注量，可实现体腔冲洗量不设上限的灌注功能 7、至少具备以下灌注模式：单路灌注模式、循环灌注模式 8、具备测温、控温系统 ：流速动态控温模式，不低于四路温度传感器监测，高精度测温传感器，测温精度±0.1℃，加热罐温度自动混匀 9、具备流量监测系统：设备界面可显示入体灌注量 10、加热系统：采用即热式非接触式加热 11、循环动力系统：可持续提供恒压循环 13、控制系统：采用液晶触摸屏，人机界面可显示的治疗参数至少包括：治疗模式、治疗时间、温度参数、温度曲线、流量。 14、产品使用年限：≥8年； 15、配置： 1、体腔热灌注治疗机主机1台 2、温度传感器4支 3、液袋挂架组件1套 4、图文工作站1套 | 3年 | 国产
2 | 手术头灯 | 2 | 5 | 10 | 1.工作电压：DC3.7v 2.光源：LED 3.灯泡寿命：≥100000hrs 4.灯头直径*长度：Φ18 * 40mm 5.灯头调节角度：任意角度 6.色温：4000-6000k，照度：≧150000lux 7.工作时间：4-12hrs 8.光斑直径在42厘米处：20-120mm 9.电池类型：锂电池，电池容量≥3000mAh 10.亮度、光斑控制可调节 11.设备配置清单： 1.灯头 *1套 2.锂电池*1块 3.适配器*1个 | 3年 | 国产
3 | 超声骨动力设备 | 1 | 50 | 50 | 1.主机 1.1利用超声完成骨性组织的切割、磨削和钻孔，同时具备冲洗的功能； 1.2可用于开放手术、孔镜手术、通道微创手术、关节四肢创伤手术等； 1.3 设备试用年限≥8年； 1.4所有刀头刀尖最大工作振幅≤120μm； 1.5设备防电击类型和防电击程度为I类BF型或更高等级； 1.6工作频率≥35KHz，低噪音设计； 1.7最大注水量≥110ml/min，液流可调节，冲洗润滑降温充分； 1.8通过触控方式在主界面可调节输出功率、脉冲和流量参数； 1.9主机界面具有一键启动或关闭自动组织识别功能的按键，为手术提供双重组织保护功能。 1.10主机重量≤8KG; 1.11蠕动泵≤10档水量控制可调，简化操作模式； 1.12 功率挡位≤7档可调，简化操作模式； 2.手柄 2.1所有类型超声骨刀手柄均无旋转，不缠绕软组织； 2.2手柄外壳采用金属制造 2.3手柄导线长度≥3米 2.4手柄需要同时满足切骨、磨骨和钻孔功能； 2.5手柄内置进水管，术中截骨时持续冲洗，冷却刀头，减少截骨面热损伤； 3.刀头 3.1钝性刀头设计，不打滑，刀尖最薄处≥0.5mm； 3.2所有刀头都具备中空灌注液流，低温冷切割； 3.3支持≥20种刀头形状，应包括蹄形、针形、花钻形等； 3.4提供与主机同一器械分类类别的磨骨刀头≥15种； 3.5刀头支持重复使用； 3.6具有铣钻形刀头；具有蹄形刀头设；具备横弯多齿刀头，具备针形刀头设计； 3.10配备椎间孔镜下环锯形刀头，长度≥360mm，直径≤3.6mm，用于开展孔镜下等微创手术； 3.11刀头最大横向振幅≤20um； 4.相关附件 4.1有独立的脚踏开关，控制液流和输出； 4.2所有附件须全部支持常规高温高压灭菌消毒； 4.3扳手为扭力型扳手设计，手柄和刀具安装使用同一扳手完成； 二、设备配置清单： 超声骨刀主机 1台 脚踏开关 1个 手柄 1个 消毒盒 1个 液流管套 3个 刀头扳手 1个 液流导管 1根 开放刀头 4把 钻孔刀头 1把 UBE通道刀头 2把 关节创伤刀头 2把 内镜下刀头 1把 | 5年 | 国产
4 | 广角眼底照相机 | 1 | 58 | 58 | 1、设备采用LED真彩成像技术； 2、设备光源采用LED白光，且是全域光谱； 3、设备至少采用彩照模式； 4、分辨率（光学）：8微米±7%； 5、采集速度：≤16帧/秒；图像捕获速度60ms±5%； 6、工作距离：10mm±2mm； 7、成像范围：单张成像范围：≥165°±5%；四方位拼图最大范围：220°±5%； 8、要求设备至少具有柔和曝光技术，可根据瞳孔大小自动适应曝光强度； 9、操作方式：全自动采集、简易模式和遥控器模式 10、设备至少同时具有以下软件功能：自动增益，手动增益，病变位置的距离，面积等数据化参数的分析；双眼对比分析；局部位置放大，放大图片保存功能；病例模板调用功能； 11、要求设备具有标准DICOM开放端口，可以连接医院管理系统，可以兼顾局域网异地化图片查看功能； 12、要求设备支持客制化大广角AI的系统接入，后期软件升级费用包含报价中。 13、配置清单： 广角眼底照相机主机 1 台 采集分析系统 1 套 专业医用电动升降平台 1 台 外接液晶显示屏机支架 1 台 蓝牙手柄 1 套 | 3年 | 国产
5 | 全自动视野仪 | 1 | 10 | 10 | 1、具备Heiji-Krakau生理盲点监测、实时视频监控、盲区测量功能。 2、具备国际Goldmann金标准完整的测试程序。 3、具有特殊检测程序：Esterman单双眼，Superior36，驾驶员检测程序。 4、具有青光眼检查筛查程序。 5、体检检测程序：≥3种，至少含驾驶员水平直线视野检测程序、单眼快速筛查、标准视野检测程序。 6、该设备要求设备具有标准DICOM开放端口，可以连接医院管理系统，可以兼顾局域网异地化图片查看功能，设备接入端口费由厂家承担。 7、配置清单：电脑视野仪主机1台、图文工作站（含视野检测软件）1台、响应器1个 设备防尘罩1个、设备专用电动升降台1个 | 3年 | 国产
6 | 一氧化氮治疗仪 | 1 | 20 | 20 | 1.支持的患者类型：新生儿、儿童、成人。 2.一氧化氮来源即时发生，一氧化氮气体可由脉冲电弧法或电化学催化法或钢瓶生发方式获得。 3.治疗用一氧化氮生发方式及易损件使用时长：空气放电产生一氧化氮过滤器使用时长≥1000小时，电化学催化法微释控反应体≥800小时，钢瓶一氧化氮气体≥60小时。 4.智能排水功能：预热时抽空积水杯冷凝水，治疗时每 3 小时自动抽取积水杯内积水到大储水杯， 5．NO输出浓度3～80ppm，步长为1ppm。 6.NO输出浓度精准度：±2ppm；或一氧化氮设置值的±20%，取大者。 7.可监测的参数：NO（一氧化氮），NO2（二氧化氮）浓度值，显示波形图。 8.NO浓度监测范围：0ppm～100ppm，监测精度：≤20ppm范围内，±2ppm或一氧化氮实际读数的±20%，取大者；＞20ppm范围内，±5%F.S。 9.NO2浓度监测范围及精准度0～10ppm，±5% F.S。 10.NO报警范围：报警上限 1～100ppm；报警下限 0～99ppm。 11.NO2报警范围：报警上限 1～10ppm； 12.过滤器和NO/NO2 传感器使用寿命在主界面与浓度波形实时同屏显示， 13.屏幕操作：所有菜单均可触屏操作，同时有旋钮鼠标操作功能，以提供操作容错保护。 14.设备配置清单： 一氧化氮治疗仪主机、台车、混合器（3套）、过滤器（1个）、管接头（2个）、流量传感器（1个）、流量传感器线缆（1条）、国标三芯电源线（1根）、水杯杯架固定钣金（1个）、储水杯（1个）、储水杯导管（1根）。 | 3年 | 国产
7 | 电生理及血液动力学记录系统 | 1 | 90 | 90 | 1、单台一体型设备 2、体表心电：12导联，并有ST段分析功能 3、呼吸频率：阻抗法，测量范围0~200次/分钟 4、心输出量测量：右心漂浮导管温度稀释法，fick’s法心排量 5、有创压≥4通道，带平均值（测量范围至少包括：-20mmHg至240mmHg） 6、无创压：自动和手动模式 7、脉搏血氧饱和度测定：范围至少：1%≤至≤100% 8、流速、分流计算，Qp/Qs分流量测定，瓣膜面积计算 9、主机≥2X500 GB高性能硬盘，主机具备SD卡存储、数据导出功能 10、手术内外屏幕分屏显示，信号可全程存储，并具有紧急保存/补救存储功能（回溯≥25秒数据） 11、配置清单：主机系统1套、系统软件1套、监视器3台、工作站1套、条码扫描仪1个、血压袖带（成人、儿童）各1套、打印设备1套、不间断电源1套 | 3年 | 进口
8 | 全自动酶联免疫分析仪 | 1 | 49 | 49 | 1.全自动完成ELISA标本分配、试剂加注、振荡、孵育、洗板与判读。 2.支持样本条码自动扫描，试管架到位自动感应与定位。 3.配置2套独立智能机械臂，含转2个板抓手臂和1个移液臂。 4.4个独立加样通道，气动置换加样，具备电容、压力及液面、凝块、吸空、Tip头检测报警。 5.采用一次性加样针，可自动取针、脱针，开放式耗材设计。 6.样本位：≥96个，孵育位置≥10个 7.独立密闭塔式控温孵育模块，可独立加热、控温、避光，孵育盒独立预热。 8.配置2台独立洗板机，支持脱机洗板，清洗残留低。 9.酶标仪与加样/洗板核心区分仓。 10.配置≥8个测量通道，≥1个参考通道；需标配至少405nm、450nm、492nm、630nm滤光片；采用LED光源。 | 3年 | 国产
9 | 数字PCR检测系统 | 1 | 49 | 49 | 1.全自动操作一体化设计：在一台设备上实现全自动液滴生成、PCR扩增、荧光通道阅读检测分析，从核酸样本进到结果出实现无人值守。 2.采用油包水液滴的滴生成方式和高清CMOS检测器的液滴检测方式； 3.检测通道数≥6色荧光检测通道； 4.反应体系整体需要的样本量≤20μL; 5.液滴制备量：单个测试生成液滴数≥25000个，液滴体积≤1nL； 7.配备≥6个独立LED光源，同时处理样本数量范围要求不少于1-32个； 8.配备≥6片激发滤光片，≥6片发射滤光片，≥6片二向分色镜； 9.分析软件能够进行绝对定量分析、拷贝数变异分析，支持手动或自动划分阈值线，每个样本可单独设定阈值或者多样本并行划分阈值； 10.分析软件配备≥6种荧光信号，输出阴阳性点数柱状图、直方图、一维图、二维图、三维图、95%置信度不确定性区间等； 11.配置全自动数字PCR体系构建系统，可以实现核酸提取、PCR反应体系和移取液体到芯片三个步骤在一台设备内完成。 12.可实现核酸纯化后并自动构建好不超过15微升的反应体系、自动加样到芯片内，全程无需人工操作。 13.全自动数字 PCR 体系构建系统模块前处理样品通量1-10 样品可选；可以根据样本量设置提取纯化容量2-20mL可选 二、设备配置清单： 1、数字 PCR仪 1 台 2、全自动数字核酸PCR体系构建系统 1台 3、控制分析软件 1 套 | 3年 | 国产
10 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 35 | 35 | 1.检测项目：G试验、GM 试验、曲霉半乳甘露聚糖 IgG、念珠菌甘露聚糖 IgG、烟曲霉 IgE、总IgE 2.GM试验样本类型：血清、肺泡灌洗液 3.检测测速： 一步法≥450T/h，二步法≥220T/h；G试验、GM试验≥90T/h 4.检测原理：支持磁微粒AE体系 5.试剂系统：≥25位，2~8℃冷藏 6.样本系统：≥120位，支持标准采血管、子弹头、日立杯 7.反应杯：自动排杯，一次性可放入反应杯≥1000个，可随时在线添加 8.孵育系统：≥120个孵育位 9.样本加注精度：加注范围：5~100μL 10.试剂加注精度：加注范围：15~200μL 11.试剂针：≥2根试剂针，钢针加样 12.洗涤模式：四阶清洗，洗涤残余量＜5ul，支持洗涤液加热功能 二、设备配置清单： 1.全自动化学发光免疫分析仪（主机）； 2.全自动化学发光免疫分析仪软件 | 3年 | 国产
11 | 化学发光免疫分析仪 | 1 | 25 | 25 | 1、检测原理：磁微粒酶促化学发光。 2、检测项目：可进行丙型肝炎核心抗原、丙型肝炎抗体检测。 3、检测速度：≥200测试/小时（基于一步法标准检测项目）。 4、首结果时间：≤12分钟（基于一步法标准检测项目）。 5、检测精密度：批内精密度（CV%）≤3%。 | 3年 | 国产
12 | 半导体激光光动力治疗仪 | 1 | 50 | 50 | 1.激光波长：630nm±3nm 2.时间设定：定时范围：0～60分钟可调，时间结束后提示 3.工作方式：连续或间断输出 4.瞄准光功率：瞄准光功率≤5mW 5.使用电源：220V±22V，50Hz±1Hz 6.冷却方式：风冷 7.工作环境：5℃～40℃，湿度不大于80% 8.主机输出功率：0-2000mW 9.主机输出功率不稳定度：≤±5% 10.机输出功率复现性：优于≤5% 11.光纤适用的波长：630±3nm 12.对应波长的最低传输效率：≥70% 13.主机具有根据光纤实际传输率智能调节修复功能，一键校准功能支架调节角度：垂直平面180°、水平面360°内任意调节 配置清单：1、半导体激光治疗仪 1台 2、光纤 (包含直肠专用内窥光纤) 2根 3、眼镜 2付 4、电源线 1根 | 3年 | 国产
13 | 高分辨率电子阴道镜/肛门镜（HRA） | 1 | 25 | 25 | 1.采用 ≥2160P 高清镜头，像素数≥800 万； 2.成像系统水平分辨率≥1650TVL； 3.镜头成像工作距离范围：100mm～450mm； 4.当工作距离为 200mm 时，光源照度最大值≥35000Lx； 5.视场范围：≥φ120mm（3倍时）； 6.图像几何失真度≤0.5%，4K空间分辨率≥28lp/mm； 7.最大照度时辐射照度值≤20W/m2 8.具有图像细节增强功能 9.具有激光测距功能，自动提示镜头最佳工作距离； 10.具有语音控制功能，可以使用语音进行采图、放大或缩小观察倍数、开启计时、切换绿光或白光模式 11.支持手势控制功能，可以通过手势采集图像、随时唤醒镜头光源 12.提供多级白光成像模式、绿光成像模式和荧光成像模式 13.提供阴道镜智能诊断评估方法 14.支持网络应用功能 15.采用全金属模具结构可升降直立式支架。 配置要求： 1、4K电子阴道镜镜头（含激光测距模块） 2、阴道镜工作站（含台车、主机、阴道镜专业软件等） 3、4K显示器。 | 3年 | 国产
公司名称（盖章）：
注明是生产厂家或代理商，若为代理商，是否为省级总代理：
联系人姓名，手机号（2名）：