附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备维修项目 | | | | | | | |
| 包号 | 项目名称 | 设备名称 | 设备状况/故障原因 | 维修内容 | 预算单价（元） | 数量 | 预算总价（元） |
| 1 | 纤支镜室VIO300S+APC2高频电外科系统（呼吸工作系统）维修 | 纤支镜室VIO300S+APC2高频电外科系统（呼吸工作系统）  设备编号（ZCKP02017010020002） | 1、启动氩气刀主机后无法输出；  2、氩气电极损坏。 | 更换氩气电极 | 15,000 | 1 | 15,000 |
| 2 | 胃镜室开立HD-500高清电子胃肠镜系统维修 | 胃镜室开立HD-500高清电子胃肠镜系统  设备编号（zckp02018120020007） | 1、镜体多次出现自动冻结现象；  2、物镜表面胶脱落；透镜进水；弯曲橡皮脱胶，表面有白胶；主软管表面有白胶；梯形标牌遗失；下罩壳破裂；logo标牌缺失；ODU头脏污；角度不足，打角度主软管抽动；冻结按钮失灵；镜体内部进水严重 | 插入部更换 | 70,400 | 1 | 84,780 |
| 操作驱动组维修组件 | 4,620 | 1 |
| 左盖板维修组件 | 1,540 | 1 |
| 下罩壳更换 | 520 | 1 |
| ODU公头接口板更换 | 100 | 1 |
| 连接器（公头）维修组件 | 2,200 | 1 |
| 预加重小板更换 | 4,400 | 1 |
| 技术/检测费 | 1,000 | 1 |
| **合计金额：** | | | | | | | 99，780 |