附件

|  |
| --- |
| 成都市公共卫生临床医疗中心2023年6月第一批次医疗设备维修项目(第二次) |
| 包号 | 设备名称 | 设备状况/故障原因 | 维修内容 | 数量 | 维修预算单价 |
| 1 | 设备名称：BK超声腹腔镜探头型号：Pro Medical ApS | 探头外皮破损，屏蔽层有断线 | 更换BK超声腹腔镜探头外皮及屏蔽线缆 | 1套 | 4万元 |
| 2 | 设备名称：脉搏血氧及脑电测量仪型号：Radical-7,RDS-7(Root),SedLine | 主板故障 | 更换主板 | 1个 | 2.3万元 |
| 3 | 设备名称：高清电子胃肠镜系统型号：HD-500 | 钳道变形，操作把、导光部腐蚀 | 更换操作把、导光部等部件 | 1套 | 1.7991万元 |
| 4 | 设备名称：彩色多普勒超声系统型号：DC-75 | 高压异常，腹部探头故障 | 更换腹部探头 | 1个 | 4.8万元 |
| 5 | 设备名称：荧光胸腔镜系统型号：PC9000 | 图像右下角有黑斑，经常丢失信号，摄像头连接线及配件损坏 | 更换摄像头连接线及配件 | 1套 | 3.6万元 |
| 维修要求：与原有设备型号匹配，满足临床使用要求 |