附件

|  |
| --- |
| 成都市公共卫生临床医疗中心消毒供应中心设备维保项目（第二次） |
| 包号 | 设备名称 | 维保内容 | 数量 | 预算单价 |
| 1 | 3M环氧乙烷灭菌器维保服务 | 1.每年四次常规巡检2.维保期内每年更换一套保养套件（包含空气过滤粗、细滤芯，进气高效过滤器，止回阀等）3.每季度对设备进行维护保养，（更换易损配件，设备参数矫正等）4.每年进行一次残留检测（出具报告书）5.保修期内非人为损坏不再收取任何其他费用（包括整机维修以及移机）6.全年24小时电话咨询服务，1小时内电话响应，24小时内到达现场7.在维保期间保证95%的开机率（停机时间少于5%）。8.每合同年结束后将维保设备的维修、检查、保养记录制定成册交与医院留档保存。 | 1 | 3.8万元/年 |
| 2 | 新华脉动真空灭菌器维保服务 | 1.每年对设备维护保养不低于6次，定期更换易损件。2.定期检查门是否水平，检查门开、关是否到位，门障碍保护是否到位，门运行是否顺畅，是否有异响，门安全连锁装置是否正常。3.定期检查进水管路是否漏水，检查进蒸汽管路是否漏水，压缩机排水管路是否漏水，检查压缩气管路是否泄露。4.定期检查各程序运行参数是否正常。5.全年24小时电话咨询服务，1小时内电话响应，24小时内到达现场6.每合同年结束后将维保设备的维修、检查、保养记录制定成册交与医院留档保存。 | 1 | 1.5万元/年 |
| 3 | 史帝瑞全自动清洗消毒机 | 1.每季度校准试剂比例和实际用量，校准干燥温度传感器以及水箱温度传感器2.每季度进行设备性能测试，包括：测量清洗剂的用量，各开关、传感器的运行，门锁互锁功能以及门的防夹功能等。3.每季度检查打印机和程序记录4.每季度检查清洗机压缩空气调节阀等设备功能。5.免费更换耗材以及易损件6.故障响应时间，30分钟内电话响应，2小时内到达现场.7.每合同年结束后将维保设备的维修、检查、保养记录制定成册交与医院留档保存。 | 2 | 5.5万元/年 |
| 维保要求：满足临床使用要求 |