附件

|  |
| --- |
| 成都市公共卫生临床医疗中心2023年6月第二批次医疗设备维修项目 |
| 包号 | 设备名称 | 设备状况/故障原因 | 预计维修内容 | 数量 | 维修预算单价 |
| 1 | 设备名称：电子支气管镜型号：BF-Q170 627 | 角度钢丝断裂、开关磨损 | 更换弯曲橡皮，PCB电路板，先端组件，弯曲插入管组，1#遥控外壳，4#遥控外壳，开关盒，1#—4#遥控，2、3开关 | 1套 | 1.782万元 |
| 2 | 设备名称：电子支气管镜型号：BF-170 | 前端无法弯曲 | 更换先端插入组件，操作部组件，插入部护套，LG蛇管，VISERA/170系列 电线蛇管 | 1套 | 6.5万元 |
| 维修要求：与原有设备型号匹配，满足临床使用要求 |